ОК РБ 26.51.43.300

«Алконт 01су»

дем шығару ауасында этанол буларының шоғырлануын анықтаудың мамандырылған аспабы

ФОРМУЛЯР

ТФАГ 413422.001-02 ФО

Беларусь Республикасы

Брест қ-сы, 2017 ж.

Өндірушінің мекен-жайы, қызмет көрсету, тексеру, жөндеу:

«Брестское техническое агентство» ЖШҚ

224022, Беларусь Республикасы, Брест қ-сы, Суворов к-сі, 112

тел./ факс. (8-0162) 52-56-58, (8-0162) 48-85-23, (8-017) 200-81-06

e-mail: microt@brest.by,   http: //www.alcont.brest.by/

Мазмұны

2. Бұйым туралы негізгі мәлімет	4

3. Негізгі техникалық деректер.	5

4. Бұйымның жеке ерекшеліктері.	9

5. Жиынтықтылық.	9

6. Қауіпсіздік шараларының нұсқауы.	10

7. Жұмысқа дайындау.	10

8. Куәландыру кезінде жұмыс тәртібі.	12

10. Ресурстар, қызмет ету және сақтау мерзімдері; өндірушінің кепілдіктері.	13

11. Қаптау туралы куәлік.	14

12. Қабылдау туралы куәлік.	15

# 2. Бұйым туралы негізгі мәлімет

«Алконт 01су» дем шығару ауасында этанол буларының шоғырлануын анықтаудың мамандырылған аспабы 201_ ж. ___________ өндірілген. Аспаптың зауыттық нөмірі.

Өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы сертификат (БР)

30.08.2016 ж. № 10587 Мемлекеттік өлшеу құралдарының тізілімінде РБ 03 25 0559 16 нөмірімен тіркелген және Беларусь Республикасында 1997 жылғы 9 желтоқсаннан бастап пайдалануға рұқсат берілген.

2021 ж. 30 тамызға дейін қолданылады.

Өлшеу құралдарының түрін бекіту туралы сертификат (РФ):
2000 ж. 22 сәуірдегі BY.C.31.999.A № 7803 Мемлекеттік өлшеу құралдарының тізілімінің №:  19513-00

2012 ж. 29 тамызда берілген өлшеу техникасы құралдарының түрінің бекітілгенін тану туралы № UA-MI/3-649-2012 куәлік (Украина).

Өлшеу техникасы құралдарының түрінің бекітілгенін тану туралы № 14165 сертификат (Қазақстан Республикасы). Қазақстан Республикасының өлшеу бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізілімінде 05.06.2017 ж. № KZ.02.03.07793-2017/РБ 03 25 0559 16 тіркелген.

Кеден Одағының сәйкестігі туралы декларация 
02.11.2016 ж. Тірк. № КО BY/112 11.01.ТР004 003 19174.

2.1. Аспап дем шығару ауасында этил спирті буларының шоғырлануын анықтау үшін тағайындалған.

Әдеттегідей, дем шығару ауасында алкоголь болуының детекторы ретінде қолданылады.

2.2. МЕМСТ 15150-69 бойынша УХЛ 4.2 климаттық орындау түрі, жұмыс температурасының жоғарғы мәнімен 35 °С, жұмыс температурасының төменгі мәнімен 10 °С.

2.3. Аспап қызметтік жайларда, автомобиль салондарында, сондай-ақ жауын-шашын мен күн сәулелерінің тікелей әсерінсіз ашық ауада емдеу мекемелерден тыс жұмыс істеу мүмкіндігімен МЕМСТ 20790-93 бойынша 2 топқа сәйкес келеді.

2.4. Аспапқа қуат беру – (12,6 ( 2) В, 230 В (+6 % -10 %) (желілік бейімдеуіш арқылы).

# 3. Негізгі техникалық деректер.

3.1. Аспап қосылғаннан кейін жүйенің атқарылуына автоматты бақылауды және жұмыс істеуіне дайындауды қамтамасыз ету тиіс.

Жұмысқа дайындау уақыты – 15 минуттан артық емес.

3.2. Аспаптың бу-газ қоспасында этанол буларының шоғырлануы (мг/м3) – кіру шамасын қандағы этанол шоғырлануы – көрсетілетін шығу шамасына (‰) қайта есептеу коэффициенті 450 (45 мг/м3 – 0,1 ‰ (промилле)) тең.

3.3. Кіру шамасының өлшенетін мәндерінің толық диапазоны – 0-ден 900 мг/м3 дейін, шығу шамасына көрсетілетіндердің – 0,0-ден 2,0 ‰ дейін, көрсеткіштерінің дискреттілігі 0,1 ‰.

3.4. Кіру шамасының экстраполирленген және көрсетілген мәндерінің толық диапазоны – 3600 мг/м3 дейін шығу шамасының мәндеріне – 8,0 ‰ дейін (нормаланатын диапазонның жоғарғы шегінен жоғары өлшенетін сипаттамасының сызықтылығы арқылы аспаптың микро-ЭЕМ есептелінеді).

3.5. Көрсетілген аспаптың кемшілігі((асп.) кіру шамасының өлшенетін мәндердің диапазонында 0-ден 225 мг/м3 дейін, шығу шамаларына көрсетілетіндердің 0,0-ден 0,5 ‰ дейін, ең көбі ((20) %.

3.6. Көрсетілген аспаптың кемшілігі ең көбі((асп.) кіру шамасының өлшенетін мәндердің диапазонында 270-тен 900 мг/м3 дейін, шығу шамаларына көрсетілетіндердің 0,6-дан 2,0 ‰ дейін, ең көбі ((15) %.

3.7. Экспресс-тестілеу әдістемесі бойынша дем шығару ауасының сынамасын талдау ұзақтығы – 15 с, артық емес.

3.8. Аспаптың ауада этанол буларының 450 мг/м3 (1,0 ‰ тең) деңгейінде шоғырлануымен сынамасынан кейін келесі тестілеуге дайындалу ұзақтығы – ең көбі 40 с.

3.9. Аспап тұтынатын максималды электрлік қуаттылық – 4,0 Вт артық емес.

3.10. Аспаптың салмағы – 0,3 кг артық емес.

3.11. Аспаптың жалғағыштарсыз, қосу сымынсыз және шығарылатын бөлшектерсіз габариттік өлшемдері – 191×74×27 мм.

3.12. Істен шықпағанша істейтін орташа жұмысы – ең азы 6000 сағат.

3.13. Аспаптың орташа қызмет ету мерзімі – тәулігіне 8 сағ. пайдаланудың орташа қарқыны барысында ең азы 5 жыл.

3.14. Жұмыс істемей қалған газды сенсорды ауыстыру жолымен аспаптың жұмысқа жарамдылығын қалпына келтірудің орташа уақыты – ең көбі 30 мин.

3.15. Аспап сақталатындығының орташа мерзімі кем дегенде 
6 ай болуы тиіс.

3.16. Құрылымы және жұмыс ұстанымы.

«Алконт 01су» аспабы бет панелінде ( 2 жайғ.) қосарланған жетібунақты индикатордың ( 3 жайғ.), жарықдиодтардың тік сызғышының ( 4жайғ.) және басқарудың екі: сол жақтағы ( 5жайғ.) – аспапты қосу/ажырату (I/O); оң жақтағы ( 6жайғ.) – «ТЕСТ» режимін қосу/ажырату ауыстырып-қосқышының болуымен пластмассалы моноблок (1-сур.) болып табылады.

Аспаптың бүйірлік бетінде қуат беру көзін («12 В» таңбалау) қосуға арналған жалғағыш-ашасы ( 7 жайғ.) бар. Аспаптың жоғарғы шетжақ бөлігінде сенсорлы зондтың мүштікпен ( 9, 10 жайғ.) түйісуі үшін ұясы ( 8 жайғ.) бар («ЗОНД» таңбалауы).

Бұйымның оны пайдалану кезінде жазық бетте орналастыру үшін аспаптық алынбалы аяқша-тіреуіші ( 11 жайғ.) бар.

Корпустың артқы бетінде тауарлық тақтайшасы бар.

Аспапты айнымалы тоқ желісінен қоректендіру үшін жиынтықты желілікбейімдеуіш (230 / 12 В) пайдаланады. Автомобильдің борттық желісінен қуат беру (12 В) тұтатқыштың ұясына қосылатын жиынтықтағы қуат беру сымы арқылы жүзеге асырылады.

Дем шығару ауасы (сынама) ауыстырмалы жеке қолдану мүштігі арқылы сенсорлы зондына келіп түседі. Мүштік тікелей газды сенсорға тамшылы ылғалдың немесе механикалық бөлшектердің өтуін болдырмайды. Сенсор мүштікті алып шығарғанда желдетіледі.

Сыналып отырған адамның қанында алкогольдің болуы жанама әдіспен анықталады – дем шығару ауасында этил спирті буларының шоғырлануын өлшеу. Бастапқы электрондық түрлендіргіштің (жартылай өткізгішті) сезімтал элементінің электрөткізгіштігінің ұлғаюы ауадағы этил спиртінің шоғырлануына (мг/м3) теп-тең микро-ЭЕМ белгіленеді, ол электр дабылдарын өңдеуді жүргізеді және нәтижелерді сыналып отырған адам қанының миллилитріндегі алкогольдің мөлшерін (мг/мл) көрсететін промилле (‰) бірліктерімен цифрлі түрінде көрсетеді. Түпкілікті нәтиже индикаторға шығарылады және тік сызғыштың тиісті жарықдиодының жылтылдауымен қосарлана көрсетіледі.

Алкоголь сусындарын тұтыну фактісі (мас болу күйі) аспаптың кемшілігін ескере отырып, оның 0,4 ‰ (қоса) және одан да жоғары көрсеткіштерін орнатқан кезде белгіленеді.

Аспаптың 0,3 ‰ (қоса) және одан да жоғары көрсеткіштерін орнату қайталанатын дыбысты дабыл берумен және сызғыштың тиісті жарықдиодының жылтылдауымен қосарлана көрсетіледі.

«Алконт 01с» («Алконт 01см», «Алконт 01су») (1-қосымша) аспабының көмегімен куәландыру әдістемесінің» ұсынымдарын сақтау нәтижелер нақтылығының міндетті шарты болып табылады.

# 4. Бұйымның жеке ерекшеліктері.

4.1. Оңтайлы пайдалану режимі – жұмыс істеуде ұзақ үзілістеріне жол бермейтін аспапты күнделікті пайдалану. Аспаптың жұмыс емес күйіндегі бастапқы электрондық түрлендіргіштің суық сезімтал элементіне ауа қоспаларының тұндыру ерекшелігімен белгіленеді. Ұзақ сақтаудан кейін газды сенсорды кондициялау – іске қосылған жағдайында пайдалану шарттарын қалпына келтіру үшін аспапты дағдыландыру талап етіледі (15.1.3-т.). Ағымдағы сақтау шарттарына қойылатын талаптар осымен байланысты: сенсорлы зондтарды еріткіштерді сақтау (төгілу) орындарынан, түтін көздерінен алыс ауасы тазартылатын (желдетілетін) орынжайларда сақтаңыз.

4.2. НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ, ТАЗА ЕРІТКІШТЕРДІҢ (СПИРТ, АЦЕТОН ЖӘНЕ Т.Б.) НЕМЕСЕ ОЛАРДЫҢ ЕРІТІНДІЛЕРІНІҢ ГАЗДЫ СЕНСОРҒА, СЕНСОРЛЫ ЗОНДТЫҢ БӨЛШЕКТЕРІНЕ ЖӘНЕ АСПАПҚА ТИГІЗУГЕ, СОНДАЙ-АҚ КӨРСЕТІЛГЕН СҰЙЫҚТЫҚТАРДЫ АСПАПТЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БӨЛШЕКТЕРІН ӨҢДЕУ (СҮРТУ) ҮШІН ПАЙДАЛАНУҒА БОЛМАЙДЫ.

4.3. Аспаптың пайдалану, қаптау, тиеу, түсіру, тасымалдау, қаптамадан шығару кезінде қауіпсіздік шараларын талап ететін бейнелеу құралдары бар.

# 5. Жиынтықтылық.

| Бұйымның тағайындалуы | Бұйымның атауы | Саны | Зауыттық нөмірі | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТФАГ 413422.001-02 | «Алконт 01су» аспабы | 1 |  |  |
| Керек-жарақтар жиынтығы: |
| ТФАГ 713423.001 | мүштік | 100 |  |  |
| AC-DC ADAPTЕR 230V/12V, 500 mA | қуат беру блогы 12В / 500мА | 1 |  |  |
| ТФАГ 465139.001-01 | борттық желіден қуат беру сымы | 1 |  |  |
| ТФАГ 304274.001 | таяныш | 1 |  |  |
| ТФАГ 413422.001-02 ФО | формуляр | 1 |  |  |
| МП.МН 367-05 | тексеру әдістемесі | 1 |  |  |
| БСТ 1015-97 | қаптама | 1 |  |  |

# 6. Қауіпсіздік шараларының нұсқауы.

6.1. Аспапқа қызмет көрсетуіне қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалықтан өткеннен және осы футлярмен танысқаннан кейін ғана рұқсат беріледі.

6.2. Аспапты 230 В / 50 Гц электр желісінен желілік бейімдеуішті пайдаланған кезде жарамды резеткілерді ғана қолданыңыз.

6.3. Аспаптың жұмыс істемей қалуына жол бермеу үшін бұйымның корпусына, шығарылатын бөлшектерге, желілік бейімдеуішке сұйытылған ылғалдың түсуін болдырмаңыз; аспаптарды механикалық соққылардан, термиялық әсерлерден сақтаңыз; бұйымды, желілік бейімдеуішті, байланыс сымдарын, сондай-ақ сенсорлы зондты бөлшектемеңіз.

6.4. Бұйымның және оның бөлшектерінің булануын мақта-мата майлығымен сүртіп кетіріңіз.

6.5. ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАҚТАМАСЫНА КІРМЕЙТІН БЕЙІМДЕУІШТЕРДІ, БАЙЛАНЫС СЫМДАРЫН, АСПАППЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ҮШІН МҮШТІКТЕРДІ, СОНДАЙ-АҚ АСПАП ЖӘНЕ ЖИЫНТЫҚТАҒЫ БҰЙЫМДАРДЫ ТАҒАЙЫНДАМАУЫ БОЙЫНША ҚОЛДАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

6.6. Аспаптар ТШ БР 28801552.004-99 белгіленген және ТФАГ 413422.001-02 ФО формулярында көрсетілген режимдері мен шарттарында қолдану және пайдалану тиіс.

# 7. Жұмысқа дайындау.

- Аспаптың қаптамасыш шешіп, жиынтықтылығын тексеріңіз.

- Аспаптың сыртқы тексеруін жүргізіп, оның тұтастылығын анықтаңыз.

7.3. Сенсорлы зондты аспаптың «ЗОНД» жалғағышына қосыңыз.

7.4. Айнымалы тоқ желісінен жұмыс істеу кезінде жиынтықтағы желілік бейімдеуішті аспаптың «12 В» жалғағышымен қосыңыз, бейімдеуіштің ашасын желілік резеткіге (230 В / 50 Гц) қосыңыз.

7.5. Борттық желіден жұмыс істеу кезінде борттық желіден қуат беру сымын «12 В» жалғағышымен қосыңыз, сым ашасын тұтатқыштың резеткісіне қосыңыз.

Ескертпе: тұтынушы қалауы бойынша алынбалы аяқша-тіреуішті пайдалану мүмкін.

7.6. Аспапты қосыңыз. Қосу / ажырату «I (0)» (сол жақтағы) ауыстырып-қосқышымен жүргізіледі.

Бірден қосудан («ТАСТАУ» күйіндегі оң жақтағы ауыстырып-қосқыш) кейін дыбысты дабылмен бір мезгілде индикаторда атқаруды бақылауының алты секунд саналуы басталады, сызғыштың төменгі жарықдиоды ғана жылтылдайды («ФУНК» таңбалауы).

7.7. Аспап жүйесі қосудан кейін жұмыс барысында атқарымдық күйіне тұрақты түрінде автоматтандырылған бақылауды қамтамасыз етеді.

Жүйе бөлшектерінің жұмысында бұзушылықтарды тапқан (таппаған) жағдайда тестілеу секундалары өткеннен кейін индикаторға дыбысты дабылмен бірге хабарламалардың біреуі шығарып беріледі:

«сенсордың үзілуі»

газды сенсордың тізбегінде үзіліс, немесе

«дайындау режимі»

Жүйе газды сенсордың өлшеулерді жүргізуге «дайын еместігін» (газды сенсор ластанған) анықтау. Газды сенсордың ластану дәрежесі туралы сызғыштың жарықдиодтарының жылтылдауы бойынша жорамалдауға болады.

Жүйе сенсордың «дайындығын» анықтаған кезде 3 жасыл жарықдиодтың жылтылдауымен бірге (таңбалау: «ФУНК», «ДАЙЫН», «0.0» ) хабарлама шығады:

«дайын болу режимі»

7.8. «Дайын болу» режимі жүйенің газды сенсордың күйіне тұрақты түрінде бақылау жүргізуімен сүйемелденеді. Оның «ластанған» жағдайында жұмыс тәртібінде хабарлама шығады

«дайындау режимі»

тиісті жарықтдиодтардың жылтылдауымен бірге.

Осындай күйінде аспап тестілеу жүргізуге ДАЙЫН ЕМЕС!

7.9. «Дайын болу» режимінен «ТЕСТ» режимін шақырту «ТЕСТ/ТАСТАУ» ауыстырып-қосқышын «ТЕСТ» қалпына ауыстырумен жүзеге асырылады. Индикаторда хабарлама жазылады

«0.0 ‰»

Осы режимде жұмыс істеуден бас тарту – ауыстырып-қосқышты ағымдағы күту («дайын болу» режимі) қалпына шығумен «ТАСТАУ» қалпына ауыстыру.

# 8. Куәландыру кезінде жұмыс тәртібі.

8.1. Сыналып отырған адамның дем шығару ауасында алкоголь буларының шоғырлануын белгілеуді жүргізу үшін 1-қосымшаның ұсынымдарын басшылыққа алып, санитариялық гигиена талаптарын сақтай отырып, сенсорлы зондқа жеке қолдану мүштігін жауаптық қысқа бөлігімен тығыз (тірелгенше) қондырыңыз.

8.2. Пайдаланушы сыналып отырған адамға нұсқау береді және оң жақтағы ауыстырып-қосқышты «ТЕСТ» қалпына ауыстыру арқылы аспапты күту режимінен ("Р.Г") тестілеу жүргізу дайындау қалпына шығарады, сонымен қатар индикаторда келесі түріндегі хабарлама көрсетіледі:

8.3. Сыналып отырған адам тыныш дем алу аясында мүштікті ерінмен қысып алып және зондты кез келген қолмен ұстап ұзақтығы 3 секундтан кем емес бір толық қуатты дем шығарады.

Дем шығарғаннан кейін сыналып отырған адам ернін мүштіктен босатады және тестілеуді аяқтағанға дейін мүштікті зондтан шығармай, сенсорлы зондты қояды.

8.4. Егер сыналып отырған адам барлық әрекеттерді дұрыс жасаған болса, онда дыбысты дабыл берілгеннен кейін іске таймер қосылады. «ДАЙЫН» жарықдиоды сөнеді және «МӨЛШЕР» жарықдиоды жылтылдай бастайды (индикаторда және жарықдиодты сызғышта ауа сынамаларын бақылаудың ағымдағы нәтижелері көрсетіледі). Егер тестілеу орындалса (өлшегіш ұяшықтан зерттелген ауаның қажет мөлшері өтті), онда 13-ші секундтасында «МӨЛШЕР» жарықдиодының жылтылдауы аяқталады және дыбысты дабылмен бірге индикатор мен жарықдиодты сызғышта тест нәтижесі белгіленеді.

Егер аспаптың көрсетулері 0,3 ‰ немесе одан да жоғары мәніне жетсе, онда тестілеу аяқтағаннан кейін түпкілікті нәтижені көрсетумен бірге тең уақыт аралығында қайталанатын дыбысты дабыл беріледі.

8.5. Тестілеуді аяқтағаннан кейін газды сенсорды желдету үшін мүштікті зондтан алып шығару керек және жұмысты жалғастыру үшін оң жақтағы ауыстырып-қосқышты «ТАСТАУ» қалпына ауыстыру қажет. Аспап автоматты түрінде жұмыс істеуге дайындалады. Жұмыс істеуді жалғастыруға дайындық белгісі – келесі түріндегі жабарламаның шығуы:

8.6. Егер сыналып отырған адам мүштукке жеткіліксіз үрлейтін немесе тіпті үрлемейтін болса – тестілеу басталмайды және хабарлама сақталады:

8.7. Сыналып отырған адамның дем шығаруы қажетті қуаттылығында, бірақ жеткіліксіз ұзақтығында, немесе үзілмелі дем шығару болса – дыбысты дабылды бергеннен кейін іске таймер қосылады, бірақ аспап сынама таңдамасының сипаттамасы нормаға сәйкессіздігін белгілеген сәтте индикаторға келесі түріндегі хабарламаны көрсетіп, тестілеу үзіледі:

«сынауды қайталау»,

қайталанатын дыбысты дабылмен және «МӨЛШЕР» жарықдиодының жылтылдауымен сүйемелденеді.

Кейінгі жұмыс істеуді жалғастыру режиміне шығу үшін оң жақтағы ауыстырып-қосқышпен «ТАСТАУды» жүргізу қажет.

- Сыналып отырғаннның жарамсыз әркеттерінің кез келген нұсқасы барысында тестілеуді қайталау қажет.

# 10. Ресурстар, қызмет ету және сақтау мерзімдері;
өндірушінің кепілдіктері.

10.1. Ресурстар, қызмет ету және сақтау мерзімдері.

10.1.1. Жұмыс істеуден бас тартуға арналған аспаптың орташа атқарымы кемінде 6000 сағат болуы тиіс.

10.1.2. Аспаптың орташа қызмет ету мерзімі – тәулігіне 8 сағ. пайдаланудың орташа қарқыны барысында ең азы 5 жыл.

10.1.3. Жұмыс істемей қалған газды сенсорды ауыстыру жолымен (ұсақ жөндеу) аспаптың жұмысқа жарамдылығын қалпына келтірудің орташа уақыты – ең көбі 30 мин.

10.1.4. Аспап сақталатындығының орташа мерзімі – ең азы 6 ай ( 4.1-т. қар.).

10.2. Өндірушінің кепілдіктері.

10.2.1. Өндіруші техникалық шарттармен және қолдану жөніндегі нұсқаулықта белгіленген пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларын ұстанған кезде ТШ РБ 28801552.004-99 талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

10.2.2. Аспапты пайдаланудың жарамдылық мерзімі – сату (аспапты тұтынушыға жеткізу) күнінен 12 ай.

10.2.3. Өндіруші-кәсіпорын тұтынушы сақтау, тасымалдау және пайдалану ережелерін ұстанған жағдайда аспап жөндеуді немесе оны ауыстыруды кепілдік мерзімі ішінде ақысыз жүргізеді.

10.2.4. Аспаптың дұрыс пайдаланбаған салдарынан зақымданғаны үшін өндіруші-кәсіпорын жауапкершілікті көтермейді.

10.2.5. Пайдаланушы сипаттамаларын қалпына келтіру мақсатында аспапты ұзақ сақтаудан кейін газды сенсорды 6 сағатқа дейін кондициялау ( 4.1-т. қар.) техникалық қызмет көрсету режимдерінің ( 15.1-т. және формулярдің 2-қосымшасы) бірі болып және ақау фактісін тану себебі болып табылмайды.

10.2.6. Аспаптардың кепілдікті сақтау мерзімі – 6 ай.

10.2.7. Кепілді мерзімі өткеннен кейін аспаптарды жөндеу өндірушімен жеке келіскендік бойынша немесе пайдаланушы құжаттамасына сәйкес мамандырылған жөндеу қызметтерімен жүргізіледі.

10.2.8. Өндіруші тапсырыс бойынша жөндеу үшін қажет құрамдастарын жеткізе алады.

10.2.9. Газды сенсорлардың жұмыс істемей қалған жағдайында өндіруші оларды тапсырыс бойынша калибрлеу кестесімен бірге жеткізе алады.

10.2.10. Кепілді жөндеу жүргізген кезде өндіруші тексеруді өткізгеннен кейін тұтынушыға «Алконт 01су» (өлшеу құралы) бұйымын қайтарып беруге міндеттенеді.

# 11. Қаптау туралы куәлік.

№______________________ «Алконт 01су»

зауыттық нөмірі		     белгілеуі

дем шығару ауасында этанол буларының шоғырлануын анықтаудың мамандырылған аспабы

бұйымның атауы

«Брестское техническое агентство» ЖШҚ қапталған

сәйкес өндірушінің атауы немесе коды

ТШ РБ 28801552.004-99 көзделген талаптарына.

___________________        _______________        _________________

лауазымы 		     жеке қолы  	          қолының мағынасын ашу

___________________

жылы, айы, күні

# 12. Қабылдау туралы куәлік.

№ ________________ «Алконт 01су» дем шығару ауасында этанол

зауыттық нөмірі

буларының шоғырлануын анықтаудың мамандырылған аспабы

мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы ТФАГ 413422.001-02 техникалық құжаттамасының міндетті талаптарына сәйкес өндірілген және қабылданды және қолданысқа жарамды болып танылды.

ТББ басшысы

М. О.         ______________         __________________________

жеке қолы 		           қолының мағынасын ашу

______________

жылы, айы, күні

№ ________________ «Алконт 01су» дем шығару ауасында этанол

зауыттық нөмірі

буларының шоғырлануын анықтаудың мамандырылған аспабы

ТКП 8.003-2011 сәйкес бастапқы тексеруден өтті және өлшеу құралы ретінде пайдалануға рұқсат берілді.

Мемлекеттік тексеруші:

М. О.         ______________         ________________________

жеке қолы 		қолының мағынасын ашу

______________

жылы, айы, күні

Тексеру туралы №________________ куәлік

Аспапты тексеру аралығы – 6 ай.

# Text boxes

1-сур. «Алконт 01су» аспабының сыртқы түрі және габариттік өлшемдері.

| 1 - корпус; 2 - қақпақ; 3 - қосарланған жетібунақты индикатор; 4 - жарықдиодтардың сызғышы; 5 - аспапты қосу / ажырату ауыстырып-қосқышы; 6 - «ТЕСТ» режимін қосу / ажырату ауыстырып-қосқышы; | 7 - 12 В қуат беру көзін қосуға арналған жалғағыш (аша); 8- сенсорлы зондты қосуға арналған жалғағыш (резеткі); 9 - сенсорлы зонд; 10- жеке қолдану мүштігі; 11 - алынбалы аяқша-тіреуіш. |
| --- | --- |

3

6

5

2

8

4

11

9

1

7

10

О.С

Р.П

Р.Г

Р.П

О.О

О.О

Р.Г

О.О

П.П